{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,3],[11,0,11,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一：调研产品清单及需求"]
["序号","耗材名称","用途及参数需求","其他需求"]
[1,"一次性使用电子胆道内窥镜导管","性能需求：\n1.适用于胆总管结石、肝内胆管结石取石、胆道探查等，具备高像素成像能力\n2.拥有良好的图像色彩还原度，使医生能准确识别不同组织类型\n3.镜体应具有多方向弯曲功能，可实现至少双向180°以上的弯曲角度\n4.配备易于操作的控制手柄，按钮布局合理，支持医生单手完成各项操作，如镜头弯曲、图像采集、冲洗等；\n产品需求：\n1.可调节图像亮度，色调，饱和度，对比度；\n2.具有拍照、摄像功能；\n3.插入部为金属蛇骨结构；\n4.具备多种规格：外径≤3mm，可通过器械直径≥1mm；外径≤5mm，可通过器械直径≥1.5mm；\n5.头部弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°；\n6.景深范围：6mm--90mm；\n7.弯曲卡索：可固定头端部弯曲角度，阻尼式结构，卡锁后提供阻力固定角度，弯曲部可被动调节弯曲大小；\n8、具备LED光源。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名"]
[2,"超声刀头","1、用于普通外科、耳鼻咽喉头颈外科等开放性手术或腔镜下针对软组织切割和血管闭合的手术。\n2、具备枪式和剪刀式刀头，规格多样，适用于需要控制出血和最小程度热损伤的软组织切割，可用于闭合直径达到5mm的血管。\n3、枪式刀头中需具有40cm以上的加长型刀头，闭合长度需具有15mm以上规格。\n4、剪刀式刀头需具有适用于普通耳鼻喉、头颈外、甲乳、肛肠手术的9cm普通刀头，又有可进行深部淋巴结清扫的17cm加长型刀头。闭合长度需具有15mm以上规格。\n5、刀头含多个工作面。","一、具备医疗器械注册证，需在广东集采中选目录\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名"]
[3,"聚乙烯醇颗粒栓塞剂","性能需求：\n适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗，具有良好的生物安全性和组织相容性好，使用安全、有效栓塞，永久性血管栓塞剂。\n产品需求：\n1、不溶于水，非可降解材料，为永久性血管栓塞剂。\n2、有不同的规格型号。\n3、与造影剂混合后，能有较好的显影效果。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名"]
[4,"液体栓塞剂","1、适用于富血运性良性及恶性肿瘤的栓塞治疗，产品本身具备显影能力；\n2、栓塞直径范围广泛，具备低于50微米的规格；\n3、可以加载化疗药物，加载化疗药物的时间能低于5分钟，更好地完成经肝动脉化疗栓塞术","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名"]
[5,"一次性导引一体式活检针","性能需求：\n1、适用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和软组织瘤的活检组织，具备多种穿刺模式，穿刺距离可控。\n2、具备配套的同轴导引针。\n3、具有操作可视窗提示。\n产品需求：\n1、一次性使用，多种针体标称外径，多个穿刺长度和针体长度可选。\n2、支持多个穿刺深度调节。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名"]
[6,"可控直径TIPS覆膜支架系统","性能需求：\n1、适用于经颈静脉肝内门体静脉内支架分流术，初治和修复治疗门静脉高血压及其并发症。\n2、具备可控扩张套管膜，可控直径支架可再次进行直径调整。\n产品需求：\n1、具备胆汁阻断薄膜。\n2、具备可控扩张套管膜，直径可控。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名"]
[7,"髂动脉分支型覆膜血管内支架系统","性能特征：\nl、适用于治疗髂总动脉瘤，治疗髂内动脉的供血，避免髂内动脉缺血引起的并发症。\n2、可以不需要肱动脉入路。\n产品需求：\n1、支持双侧股动脉入路，有预置导丝\n2、可重新定位设计，低外径输送系统","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名"]
[8,"分体式分支型胸主动脉覆膜支架系统","性能需求：\n1、适用于胸主动脉腔内修复术中重建左锁骨下动脉\n2、有相对独立的输送系统\n3、可通过内嵌通道输送与释放，分支支架不能占用主体外部空间妨碍主体支架与胸主动脉的贴附，也不能横在主体支架内影响血液径向流动\n产品需求：\n1、自膨式覆膜支架，分支型支架，主体支架与分支支架之间覆膜完整\n2、多个显影 Mark\n3、锚定区≥13cm\n4、支架锥度设计，近端较弱径向支撑\n5、需含分支预埋导丝","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名"]
[9,"荧光素钠眼科检测试纸","性能需求：\n1、主要性能：试纸条应清洁、整齐、边无毛刺，含有荧光素钠部分应有颜色区分。\n2、临床应用：供临床上用于眼角膜等眼表结构细胞损伤的检查及干眼症等泪膜破裂时间测定。\n产品需求：\n1、由荧光素钠溶液经滤纸浸润制成的试纸条。","一、具备医疗器械注册证\n二、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名"]
["声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}