{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,3],[11,0,11,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一：调研产品清单及需求"]
["序号","耗材名称","用途及参数需求","其他需求"]
[1,"一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓","1、电动腔镜吻合器:电动击发及电动回退，击发过程平稳，切割平整，成钉稳定性高，可减少对组织的牵拉损伤；\n2、一次性刀片:钉仓内一次性刀片设计，锋利高效；\n3、主动转角设计:需有主动的弯转旋钮实现左右的角度弯转，阻尼设计，无抵组织进行转角操作，减少损伤组织的风险；\n4、更大弯转角度:可以满足手术更多角度需求，可在狭小空间及深部低位手术中的精准操控；\n5、指示灯、提示音反馈:需有不同颜色反馈电量情况，有保险灯提示，有击发前后的提示音反馈。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、集采中选产品，已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[2,"止血夹","1、适用于内窥镜手术过程中关闭血管或其他管状组织，\n2、连续激发，对于较薄组织有良好的夹闭作用，双层针脚对合良好，不易滑脱\n3、连发功能:可连续击发超过10枚的钛钉，无需更换器械，\n4、材质与生物相容性:采用医用级纯钛材质制成，具有良好的生物相容性，无毒、无副作用，在人体内不会引起免疫反应或过敏反应等，且不影响核磁共振成像(MRI)和计算机断层扫描(CT)等检查\n5、抓持力 :钛夹的抓持部位应具有足够的摩擦力和稳固性，能够牢固夹闭血管或其他管状组织,防止其滑脱，确保止血效果可靠，在手术过程中即使受到一定的拉力或扭力也不会轻易松开\n6、施夹器直径需适配院内穿刺器，穿刺器直径为5mm、10mm、12mm。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、集采中选产品，已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[3,"结扎夹","1、一体化防滑齿设计，能增大接触面积，更好防止滑动，保证手术安全性；\n2、弓形钉腿设计，有效包绕更多血管和组织，保持血管末梢活性；\n3、锁扣机制设计，能贯穿组织结扎，安全闭合，手感反馈清晰；\n4、结扎范围能从3mm-16mm，满足临床多变的需求；\n5、结扎夹可以通过5mm的穿刺器，结扎到最大10mm的血管和组织。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、集采中选产品，已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[4,"带夹连发施夹器","1、连发设计的高分子夹，可省去退出时间重新安装时间，在复杂手术过程中，如肝切手术，由于需要阻断肝，有时间限制，连发器可以连续结扎部位血管，从而提高医生的手术效率；其他手术中如遇到大出血的情况，可以紧急结扎，快速止血\n2、管腔内预装超过10枚结扎夹，可以节省手术时间，提高手术流畅度\n3、结扎夹可以通过5mm的穿刺器，能结扎到最大10mm的血管和组织\n4、带夹连发施夹器钳杆长度大于30cm，可用于深部血管结扎和机器人手术","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、集采中选产品，已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[5,"一次性吸引灌流导管","1、自动加压冲洗:需带有自动加压冲洗功能，对手术创面的清理会更加彻底。\n2、双管路设计:需要冲吸双管隔离，回吸和冲洗分开管路，防逆流的设计，进水管路和出水管路是完全隔离的。\n3、回吸变速:具备回吸变速功能，可以随手术过程的需要变换回吸速度。\n4、同冲同吸:需具备冲吸同时进行的功能，可在术中快速查找血点，术者可清晰快速进行止血操作，节省手术时间，提高手术安全性。\n5、钝性剥离，防滑设计:具备钝性剥离功能，在手术中可进行钝性剥离，减少术中切换器械次数，节省手术时间，具备防滑设计，可辅助超声刀使用，建立手术通道，提高手术效率\n6、用于微创和腔镜手术，有效清洗、除血排烟、钝性剥离。\n7、必须自带电源，工作时间不能少于2小时","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[6,"外周可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统","1、适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形、动静脉瘘的填塞\n2、弹簧最大外径为0.035inch，弹簧圈直径大于20mm，长度大于60cm\n3、带抗解旋丝\n4、过弯能力强，耦合强度高。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[7,"外周可解脱带纤维毛栓塞弹簧圈","1、适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形、动静脉瘘的填塞\n2、弹簧最大外径为0.018inch，具备3D形态，可在管腔内稳定成篮，能建立稳定的框架以便于后续弹簧圈填塞\n3、过弯能力强，耦合强度高。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[8,"外周约束型药物球囊扩张导管","1、适用于经皮腔内血管成形术（PTA）中股腘动脉的球囊扩张，以治疗动脉粥样硬化性狭窄或闭塞性病变。\n2、同时兼具外周药物球囊和约束型球囊的功能作用，达到降低因球囊多次扩张引起限流性夹层的发生率\n3、药物涂层浓度低，生物毒性低，安全性高。\n4、球囊为半顺应性球囊\n5、球囊直径大于2.0mm，长度大于35mm，适配14/18导丝系统","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[]
["声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}